Наручилац:

Дом здравља „Нови Београд“

Гоце Делчева 30, Нови Београд

ПРЕДМЕТ: Одговор на захтев за појашњење за јавну набавку „Куповина медицинске опреме“, редни број набавке 46/2015

Заинтересовано лице је за набавку „Куповина медицинске опреме“, редни број набавке 46/2015,  партија број 7 - Спирометар, поставило питање следећег садржаја:

„У партији 7 – Спирометар тражена је карактеристика (ставка 13): „Апарат мора имати могућност биолошке контроле квалитета са извештајем који укључује тренд графикон и тренд параметре“. Молимо Вас да детаљније појасните ову карактеристику.“

Одговор наручиоца:

Биолошка контрола је захтев ЕRС-а и АТС-а. Биолошка контрола је када здрава особа која не пуши, са нормаланом плућном функцијом, ради тест плућне функције и вредности FVC и FEV1 служе као стандард провере тачности апарата.

Тест плућне функције ради иста особа 10 дана за редом у исто време сваког дана. Израчунавају се средње вредности FVC и FEV1. Норамалан и прихватљив опсег ових тестова траба да буде у распону +/ 2,5% израчунатих средњих вредности FVC и FEV1.

Понуђени апарат треба да поседује аутоматски систем за израчунавање и приказ тестова за биолошку контролу.

Комисија за јавну набавку

„Куповина медицинске опреме“,

редни број 46/2015