Наручилац:

Дом здравља „Нови Београд“

Гоце Делчева 30, Нови Београд

ПРЕДМЕТ: Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку „Куповина медицинске опреме“, редни број јавне набавке 19/2016

Заинтересовано лице за предметну јавну набавку, за партију број 2 – Дефибрилатор, је поставило следећа питања:

1. На страни 15/32, СПЕЦИФИКЦИЈА, минимални технички захтеви, у тачки 8. се захтева ''Брзина пуњења од 0 до 200Ј: максимално 5 секунде''.

Нудимо брзину пуњења до 200Ј за мање од 6 секунди чак и после 15 пражњења при максималној енергији.

Питање 1: Да ли је прихватљиво појашњење тако да ова ставка гласи ''Брзина пуњења од 0 до 200Ј: максимално 5 секунди или максимално 6 секунди после 15 пражњења при максималној енергији'' ?

Одговор наручиоца на питање број 1: измена је прихватљива.

Ставка број 8. у обрасцу „Спецификација“, која гласи: „Брзина пуњења од 0 дo 200J: максимално 5 секунде“ се брише, и сада гласи: „''Брзина пуњења од 0 до 200Ј: максимално 5 секунди или максимално 6 секунди после 15 пражњења при максималној енергији''

2. На страни 15/32, СПЕЦИФИКАЦИЈА, минимални технички захтеви, у тачки 9. се захтева ''Брз опоравак базне линије ЕКГ након дефибрилације: максимално 3 секунде''. Да ли се мисли на мониторинг ЕКГ и пулса код пацијента?

Нудимо (у складу са безбедносним стандардима EN 60601-2-4:2003/GB9706.8-2009.) време одзива при мерењу пулса срца у опсегу од 80 до 120 отуцаја у минути од 7 секунди.

Питање 2: Да ли је прихватљиво појашњење тако да ова ставка гласи: ''Брз опоравак базне линије ЕКГ након дефибрилације: максимално 3 секунде или време одзива при мерењу пулса срца у опсегу од 80 до 120 откуцаја у минути од 7 секунди'' ?

Одговор наручиоца на питање број 2: измена је прихватљива.

Ставка број 9. у обрасцу „Спецификација“, која гласи: „Брз опоравак базне линије EKG-a након дефибрилације: максимално 3 секунде“ се брише, и сада гласи: „Брз опоравак базне линије ЕКГ након дефибрилације: максимално 3 секунде или време одзива при мерењу пулса срца у опсегу од 80 до 120 откуцаја у минути од 7 секунди“.

3. На страни 15/32, СПЕЦИФИКAЦИЈА, минимални технички захтеви, у тачки 21. се захтева ''Радна температура у опсегу од -5 до + 45°С или шире''.

Нудимо радни опсег температура амбијента за уређај од 0 до 45°С а за мерење EtCO2 од 0 до 40°С

Питање 3: Да ли је прихватљиво појашњење тако да ова ставка гласи: ''радни опсег температура амбијента за уређај од 0 до 45°С а за мерење EtCO2 од 0 до 40°С'' ?

Одговор наручиоца на питање број 3: измена је прихватљива.

Ставка број 21. у обрасцу „Спецификација“, која гласи: „Радна температура у опсегу од -5 до + 45°С или шире''“ се брише, и сада гласи: „Радна температура у опсегу од 0 до + 45°С или шире, а за мерење EtCO2 од 0 до 40°С или  шире“

Комисија за јавну набавку

„Куповина медицинске опреме“

редни број набавке 19/2016