Наручилац:

Дом здравља „Нови Београд“

Гоце Делчева 30, Нови Београд

ПРЕДМЕТ: Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку „Куповина медицинске опреме“, редни број јавне набавке 19/2016

Заинтересовано лице за предметну јавну набавку, за партију број 3 – Суви стерилизатор, је поставило следећа питања:

Одговор наручиоца на питање под бројем 2: измена је прихватљива.

Ставка број 2. у обрасцу „Спецификација“, која гласи: „Single-display“ се брише, и сада гласи: „Single-display или дигитални дисплеј који има посебан приказ температуре и времена“.

Одговор наручиоца на питање под бројем 3: измена је прихватљива.

Ставка број 3. у обрасцу „Спецификација“, која гласи: „PID микропроцесорски контролер са TFT – дисплејем у боји“ се брише, и сада гласи: „PID микропроцесорски контролер са TFT – дисплејем у боји или програмабилни PID микропроцесорски контролни систем са дигиталнм приказом температуре и времена“.

Одговор наручиоца на питање под бројем  5: измена је прихватљива.

Ставка број 5. у обрасцу „Спецификација“, која гласи: „Pt100 сензор класе А врше мониторинг температуре“ се брише, и сада гласи: „Pt100 сензор класе А врше мониторинг температуре или „FE-Const“ сензор за мерење температуре“

Одговор наручиоца на питање под бројем  6: измена је прихватљива.

Ставка број 6. у обрасцу „Спецификација“, која гласи: „Интегрисани дигитални тајмер од 99 дана“ се брише, и сада гласи: „Интегрисани дигитални тајмер од минимум 99 часова“

Одговор наручиоца на питање под бројем  8: измена није прихватљива.

Одговор наручиоца на питање под бројем  11: измена није прихватљива.

Одговор наручиоца на питање под бројем  12: измена је прихватљива.

Ставка број 12. у обрасцу „Спецификација“, која гласи: „Кућиште и унутрашњост коморе изграђени од нерђајућег челика“ се брише, и сада гласи: „Унутрашњост коморе изграђена од нерђајућег челика“

Одговор наручиоца на питање под бројем  13: измена је прихватљива.

Ставка број 13. у обрасцу „Спецификација“, која гласи: „Грејачи интегрисани у зидове коморе, чиме се постиже грејање са четири стране“ се брише, и сада гласи: „Грејачи интегрисани у зидове коморе, чиме се постиже грејање са четири стране или бочно и са доње стране“

Одговор наручиоца на питање под бројем  15: измена је прихватљива.

Ставка број 15. у обрасцу „Спецификација“, која гласи: „Снага 2000W“ се брише, и сада гласи: „Снага највише до 2000W“

Комисија за јавну набавку

„Куповина медицинске опреме“

редни број набавке  19/2016